### 采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 638,590.00

采购包最高限价（元）: 638,590.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 22.00 | 166,540.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 除颤仪 | 1.00 | 22,050.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 无创心功能检测分析仪 | 1.00 | 279,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 动态心电图工作站 | 5.00 | 85,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 动态血压监测仪 | 5.00 | 85,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 405,720.00

采购包最高限价（元）: 405,720.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1.00 | 40,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 自动洗胃机 | 1.00 | 25,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 微波治疗机 | 1.00 | 32,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 自体血回收装置 | 1.00 | 208,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 空气压力循环治疗仪 | 1.00 | 22,320.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 内热式针灸治疗仪 | 1.00 | 76,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 457,200.00

采购包最高限价（元）: 457,200.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑喉镜手术器械 | 1.00 | 45,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 纤维鼻咽喉镜系统 | 1.00 | 360,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 全自动清洗消毒机 | 1.00 | 52,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 技术要求

采购包1：

标的名称：心电监护仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、监护参数 - 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、单通道体温(TEMP) 二、显示 - ≥10英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×600 - 支持同屏显示13道波形 - ▲支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式 三、数据存储 - 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 - 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。 四、性能特点 - 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 - ▲共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB - ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 - 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。 - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms - 支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。 - 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 - ▲具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性 - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 支持用户自行安装激光打印机驱动 - ▲技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯） - 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg - ▲血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤 - 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 - 可选配三通道内置热敏打印机 - ▲配置可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）。 |

标的名称：除颤仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、物理规格/性能 - 设备具备便携把手 - ▲抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击 - 防尘防水级别：防尘防水级别≥IP55 二、除颤性能 - ▲采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω - ▲除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s 三、电池 - ▲在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年 - ▲在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗 - 低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电 四、电极片 - 自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 - 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 - 提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片 五、操作 - 可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言 - 支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式 - CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式 六、数据传输和存储 - 数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 - 数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音 七、维护与自检 - 具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 - 提供设备状态指示灯 八、机箱要求 19.采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。 |

标的名称：无创心功能检测分析仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、基本要求： - 采用胸电生物阻抗测量理论，通过无创方法评估病人心功能状态 二、技术参数： （一）胸阻抗测量 - 产品性能稳定，基础阻抗测量精度：±8% - 恒流源频率： 40kHz, 误差±0.3% - 恒流源电流：Ipp：6mA，误差±10% - 恒流源输出阻抗：≥50kΩ - 输入阻抗：≥140kΩ （二）心电测量 - 放大器增益：1000倍，误差±2.5% - 带宽：至少为0.5Hz~35Hz - 噪声：≤80μVpp - 共模抑制比：≥100dB - 心率测量范围：30bpm~160bpm，误差：±2bpm - 心音传感器的电缆芯线与传感器外壳之间应能承受4000Vpp电介质强度试验 - 心音测量噪声：≤2mVpp - 检测精度：≤2% （三）功能指标 - 在同一窗口分别显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG等四种曲线及12个血流动力学及心功能评价参数 - 具有分析功能，且分析功能窗口具有三个区域：心功能监测参数显示区，检测数据信号回放区域，波形分析区 - 波形显示区域可以单独显示ICG、dZ/dt、ECG、PCG也可以同时显示所有信号 - 监测参数区域，可以根据监测方式显示ECG指标、ICG指标和PCG指标，全面评价心功能 - ▲检测数据信号回放区域可以同时显示胸阻抗变化波形，胸阻抗变化微分波形，心电信号波形和心音信号波形 - 具有胸阻抗信号、心电信号组合显示、分析、诊断和趋势判断等功能 - 可组合显示多个反映血流动力学及心功能状态的指标：在显示状态，可同步显示12个血流动力学及心功能评价参数，最多可显示24个心功能指标参数 - ▲在分析功能下，可检测40项血流动力学参数变化、心功能指标、心电图指标和心音分析指标，从而实现心脏功能状态的综合评估 - 多种组合方式的检测报告打印功能:血流动力学状态报告打印，血流动力学报告和诊断报告组合打印、血流动力学报告、诊断报告和趋势分析报告组合打印、心脏储备功能报告打印。 - 可按病人ID，病人姓名、医生姓名、检测日期和时间段多方式查询及管理功能 - 多通道信号回放功能 （四）检测参数 - 心功能指标：基础功能指标包括HR（心率）、BP（血压）、BMI（身体质量指数）。 - 心功能指标：心脏泵功能指标包括SV(每搏出量)、SI（心博指数）、CO（每分输出量）、CI（心排指数）、EF（射血分数）、AMPC（最大射血速率）、Vpe（左室有效泵力）、VpeI（左室有效泵力指数）。 - ▲心功能指标：心脏收缩功能指标包括PEP(射血前期)、LVET（射血期）、STR（收缩时间比）、HI（心脏收缩功能指数）、QC（左室功能指数）、QX（电、机械收缩时间）、VI（速度指数） - ▲心功能指标：心脏舒张功能指标包括AMPA（舒张功能指数：A波）、AMPO（舒张功能指数：O波）、O/C（舒张功能指数：O/C）、A/C（舒张功能指数：A/C）。 - 心功能指标：心脏负荷功能指标包括AC（主动脉顺应性）、SVR（总外周阻力）、TVR（全身血管指数）、TFC（胸腔传导性）、ZO（基础阻抗）。 - ▲心功能指标：心脏做功功能指标包括CW(心脏每分做功)、SW（心脏每博做功）、CWI（心脏每分做功指数）、SWI（心脏每博做功指数）。 - ▲心功能指标：心电图指标包括HR、P Width、T Width、QRS Width、RR Interval、PR Interval。 - ▲心功能指标：心脏储备指标包括S1/S2、D/S、S1 width、S2 width。 （五）配置 - 一体式推车1台 - 显示器≥19寸显示器1 - 激光打印机1台 - 心电导联线、阻抗导联线，心音传感器1套 |

标的名称：动态心电图工作站

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、采集盒：1个 - 重量≤50g - SD卡存储，容量≥1G - ▲≥1.4寸全彩LCD屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 - ▲配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 - ▲支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据 - 病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失 - 电子标签：支持分析软件电子登记、记录器键盘输入病例号等方法进行电子标签标注 - 电极脱落提示 - 功耗低，1节电池可支持不少于140小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性 - 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后可自动关闭电源 - 防水等级：采集盒支持≥IPX7防水 二、信号处理 - 频率响应：0.05～60Hz - 输入阻抗：≥20MΩ - 输入回路电流：≤0.1μA - 噪声电平：≤50μVp-p - 极化电压：±300mV - 共模抑制比（CMRR）：≥100dB - 时间常数：≥3.2s - 增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV - 记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换 - ▲采样率：128、256、512、1024Hz可调，无需返厂即可根据需要进行调整 - ▲A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，无需返厂即可根据需要进行调整 - ▲记录天数：0、1、2天可调 - 起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号 三、分析软件 - 软件同时兼容3/12导联记录盒 - ▲根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程 - 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性 - ▲心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量 - 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配 - 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调 - 具备多种实用心电图编辑工具：如测量、波形放大、导联反转、保存片段图等，方便医生进行心电波形的查看及保存 - 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件 - ▲QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项 - 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能 - 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑 - 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象 - 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改 - ▲散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率 - 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具 - 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改 - ▲ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响 - 多通道采集起搏器脉冲信号，起博采样率达10000点/秒；并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析 - 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析 - 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具 - 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能 - 具有“页扫描”功能，在高速回放波形过程中，显示屏上同时叠加5分钟波形，当心电波形发生异常改变时，在正常波形的余辉上可观察到叠加的异常波形，及时发现心律失常 - 报告自定义编辑功能:提供自动结论和手动结论，可以对自动结论中常用的报告模板进行编辑，也支持对手动结论中常用医学术语进行添加，以快速形成报告 - 具有网络化功能，可接入厂商提供的心电网络，实现医院内部或与其他医疗单位的远程数据传输 （四）产品认证： - 生产厂商通过ISO13485、ISO9001质量体系认证 - ▲可接入医院现有心电网络系统。 |

标的名称：动态血压监测仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、采集盒：1个 - ▲全玻璃面板，体积小，重量≤160g，方便受检者佩戴 - ▲OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果 - 扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带 - ▲灵活的数据传输方式，支持type C和无线蓝牙（蓝牙机型）的方式进行数据传输、读取 - ▲防水等级：支持≥IP22防水等级 - 供电要求：直流电源，2节AA电池供电 - ▲电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换； - ▲支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 - ▲支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 - 数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据 二、测量范围 - 测量方法：示波法 - 量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) - ▲压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） - ▲脉率测量范围：40 bpm~240 bpm - 过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 - 监测时长≥24小时 - 监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟 - 安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s 三、分析软件 - 能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论 - 具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 - 可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆 - 具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据 - ▲支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 - 相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 - 提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求 - 数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 - 支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能 四、产品认证： 28.▲ 可接入医院现有心电网络系统 |

采购包2：

标的名称：吞咽神经和肌肉电刺激仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； - 一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； - 输出路数：治疗模式：1通道（4路电极）；训练模式、评估方式：1通道（2路电机）； - ▲配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识； - ▲主要功能：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（手控触发脉冲模式+自动触发脉冲模式）、评估模式； - 成人连续脉冲模式：在同一路输出的I、II通道同时有脉冲输出。 a）脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1； b）脉冲宽度：100～300µs，分11档可调，步距增量1； c）脉冲间隔≥100µs； d）脉冲频率：20～100Hz可调，步距增量1Hz； - 儿童交替脉冲模式：在同一路输出的I、II通道交替有脉冲输出。 a）脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1； b）脉冲宽度：100～300µs，分11档可调，步距增量1； c）脉冲间隔≥100µs； d）脉冲频率：20～100Hz可调，步距增量1Hz； e）持续时间≥1s； - 单脉冲训练模式：一对输出仅有一对电极 a）脉冲强度：0～30mA，50档可调，步距增量1； b）脉冲宽度：10～1000ms可调，10～100ms步距增量10ms，100～1000ms步距增量50ms； c）脉冲间隔：1～5s，步距增量1s (手动触发不包含脉冲间隔)； - 评估模式： a）阈值I:0～30mA，步矩矩增量0.12mA； b）脉冲宽度：1000ms； c）脉冲间隔：1000ms； d）阈值II: 0～30mA，步矩矩增量0.12mA； e）脉冲宽度≥1000ms； f）脉冲间隔≥1000ms； g）α值精度±20% h）α值＝βI2/I1 i）其中I2＝阈值II电流值（mA）；I1＝阈值I电流值（mA）；β系数为1 10.时间选择：1～99min，步长1min； |

标的名称：自动洗胃机

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - 自动压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，压力液量双安全保护，进出胃液量平衡控制功能。 - ▲进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。） - 进出胃动态数字压力显示。 - ▲预置进出胃压力设置。 - 无油膜式泵。 - 洗胃压力：47kPa-55kPa，出胃液量：≤450ml/次，进胃液量：≤350ml/次； - 液量平衡：≤250ml/次 - 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa - 噪声：≤65dB(A)，输入功率：≤80W - 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz - 主机、标准附件清单 a)主机 1台 b)一次性使用负压引流（吸引）接管 3包 c)一次性使用胃管 3根 d)防尘堵 4个 e)电源线 1根 |

标的名称：微波治疗机

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - 工作频率：2450MHz。 - 输出功率：0-99W，连续可调。 - 时间设置：0～30分，连续可调。 - 显示方式：LED数码显示。 - 外壳泄露：＜1 mW/cm2 ；无用辐射：＜10 mW/cm2 ；具有过载、闭锁、误操作保护功能。 - 功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。 - 功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。 - ▲适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。 - 主机采用一体化推车机柜。 - ▲配置：微波理疗辐照器：圆形Ф160mm*1个、肛肠椅*1套。 |

标的名称：自体血回收装置

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 技术参数： - 操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。 - ▲具备250ml大回收罐和125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。 - ▲流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。 - 液体滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）。 - 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。 - 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞，紧急状态下可以实现15s内连续回输。 - 设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。 - 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。 - ▲红细胞回收率标准：≥95%。 - 血液经回收机处理后红细胞压积标准：≥50%。 - 抗凝剂清除率> 98%，破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率>98%，不溶解脂肪清除率：100%，标准清洗液用量：1000ml - ▲离心机最高转速：≤5600转/分（±2%） - ▲具备独立的浓缩和回血功能。 - 具备血液成份分离功能；具有红细胞血层检测功能；具备气泡检测功能。 - 具有精密断流监测及血层监测传感器。 - 具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。 - 具备抗颠簸摇摆功能：安装减振系统，在车载条件下机器正常工作。 |

标的名称：空气压力循环治疗仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - 预热时间≤2min；输入功率≥150VA； - 一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； - 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； - 设备可连续工作8小时以上； - 工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； - 治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min； - ▲空气压力+神经肌肉电刺激“两功合一”； - ▲标配4腔充气，可选配转接口扩展为8腔； - 空气波充气模式≥5种充气模式； - 空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； - 空气波配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患； - 空气波具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全； - 电疗输出频率0～900Hz，1～99级无纲常数调节； - ▲电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； - ▲电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； - 电疗最大输出幅度有效值≤25V； - 电疗输出强度：1～99级无纲常数调节； - 电疗比率：1～99级无纲常数调节； - 电疗脉冲宽度：0.15～100ms； |

标的名称：内热式针灸治疗仪

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - 设备适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的治疗； - ▲采用单通道数控内热针，每个通道都有控制显示，温控更精准； - ▲整机采用电源输入插座双保险，内部电路板独立保险，单通道输出隔离耦合保护等保护功能 - 连接导线双头安全护套方式，5线一束，共8束40通道； - 整机工作无噪音设计，自然散热； - ▲一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并显示当前治疗温度； - 温度时间采用数码LED数字化分屏显示，可根据治疗需要，任意设置所需治疗时间及治疗温度； - ▲输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V 50HZ & AC110V 60HZ； - 工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：38～60℃； - 产品安全性要求符合GB9706.1-2007要求，电击的保护形式和程度：I类BF型； - 电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，符合YY0505-2012的要求； - ▲内热针具含：内热针、内热小针刀、内热刃针； - ▲内热针具有标准刻度，能精准治疗； - ▲内热针具有一次性使用无菌和未灭菌内热针具，未灭菌内热针具可反复灭菌用； - ▲可提供内热针具：Φ0.35mm，Φ0.4mm，Φ0.5mm，Φ0.7mm，Φ1.1mm等； - ▲内热针具配合同厂家的内热式针灸治疗仪，用于人体体表穴位（含耳穴）不同深度的侵入式刺激及供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。（提供注册证明）； - 内热针具针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗； - 设备和内热针具都通过第三方检测合格。（提供第三方检测报告） |

采购包3：

标的名称：支撑喉镜手术器械

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、喉内窥镜技术参数 - 视向角：12° 、70° 、90° - 插入部最大外径：Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm - 内窥镜工作长度：185mm、185mm、190mm - 设计光学工作距离：0-10mm - ▲视场角：≥59°、≥60°、≥60° - ▲视场中心角分辨力：≥3.0 C/(°) - 在A标准照明体下的显色指数Ra：≥92 - 在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥91 - 照明镜体光效ILeR：≥0.615 - 综合镜体光效SLeR：≥0.363 - 综合边缘光效SLe-Z：≥0.188 - 有效光度率DM：≥1486 - 单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差） 二、支撑喉镜手术器械技术参数 - ▲器械采用630材料制造。 - 支撑喉镜各部件外表面应光滑，窥喉管头端应圆滑，杆和管部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹，其表面粗糙度参数Ra值不得大于表3的规定。 a）支撑喉镜表面粗糙度Ra值： 单位μm b）喉镜小于等于0.40 c）手柄小于等于1.60 d）其余部位小于等于1.60 - 支撑喉镜各联接部位焊缝平整、光滑，不得有脱焊或堆焊现象，铆合处应光滑。 - 喉镜和支撑架之间联接应可靠，工作稳定，支撑杆架调节角度应大于等于70º，调节灵活，定位可靠。 - 喉镜具有良好的耐腐蚀性能，在承受常规药物消毒处理后，不产生腐蚀现象。 三、支撑喉镜配置清单 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 窥视管（喉镜）; 大; 1; 只. 2; 窥视管（喉镜）; 小; 1; 只. 3; 斜视喉内窥镜; 12°Φ4*185mm; 1; 支. 4; 支撑架; 1; 个. 5; 喉用钳; 直Φ2*230mm，杯形头; 1; 把. 6; 喉用钳; 30°Φ2*230mm，杯形头; 1; 把. 7; 喉用钳; 左弯Φ2*230mm，杯形头; 1; 把. 8; 喉用钳; 右弯Φ2*230mm，杯形头; 1; 把. 9; 喉用钳; 有齿Φ2*230mm; 1; 把. 10; 喉用钳; 三角头0°230mm; 1; 把. 11; 喉用钳; 三角头45°230mm; 1; 把. 12; 喉剪; 直230mm; 1; 把. 13; 喉剪; 左弯230mm; 1; 把. 14; 喉剪; 右弯230mm; 1; 把. 15; 喉刀; Φ2*250mm; 2; 把. 16; 喉针; Φ2*250mm; 2; 把. 17; 喉钩; Φ2*250mm; 2; 把. 18; 手柄; Φ2*250mm; 2; 把. 19; 吸引管; Φ4mm; 1; 支. 20; 吸引管; Φ3mm; 2; 支. 21; 吸引管; Φ2mm; 1; 支. 22; 导光束; Φ4.5*1800mm; 1; 支. 23; 支撑喉镜镜子消毒盒; /; 1; 只. |

标的名称：纤维鼻咽喉镜系统

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 一、纤维鼻咽喉镜技术参数与配置单 （一）技术参数 - ▲光学系统：视场角≥120°（直视） - 观察深度：2-50MM - ▲弯角：上≥130°下≥130° - 头端部：外径≤￠3.2MM - 插入管：外径≤￠3.2MM - 有效长度：≥450MM - ▲分辨率：≥4.17lp/mm （二）配置单 序号; 品 名; 数量; 备 注. 1; 纤维鼻咽喉镜; 1根. 2; 活检钳; 1把. 3; 清洗刷; 1把. 4; 管路灌流器; 1件. 5; ETO帽; 1个. 6; 输液管(细镜); 1根. 7; 咬口; 3只. 8; 插钳口密封阀; 3只. 9; 测漏器; 1只. 二、纤维鼻咽喉镜技术参数与配置单 序号; 品 名; 数量; 备 注. 1; 纤维鼻咽喉镜; 1根. 2; 活检钳; 1把. 3; 清洗刷; 1把. 4; 管路灌流器; 1件. 5; ETO帽; 1个. 6; 输液管(细镜); 1根. 7; 咬口; 3只. 8; 插钳口密封阀; 3只. 9; 测漏器; 1只. （一）技术参数 - ▲光学系统：视场角≥90°（直视） - 观察深度：2-50MM - ▲弯角：上≥180°下≥130° - 头端部：外径≤￠5.0MM - 插入管：外径≤￠5.0MM - 有效长度：≥450MM - 钳子管道内径：2.0MM - ▲分辨率：≥4.17lp/mm 三、医用内窥镜摄像系统产品参数 - 最低照度F5.5时≤5 lx - ▲整机噪音：≤50dB（A） - 色彩还原能力≥四级 - 分辨率达到≥1920×1080 - 扫描方式：逐行扫描 - 帧率：60帧/秒 - 自动白平衡控制（AWC），白平衡可以由操作者自己设定，满足客户自己的需求。 - 逼真的色彩还原能力 - ▲录像功能，USB连接口 - 具有图像冻结功能 - 7寸触摸屏控制，操作方便可靠 - 菜单可进行各参数调节 - 可配各种光学卡口 - 手柄低温，长时间使用仍保持低温状态 - 手柄有冻结白平衡功能键 - 手柄与主机的连接安全可靠 - 具有DVI,HDMI,VIDEO视频输出 - 摄像头防水性能 四、LED医用内窥镜冷光源技术参数 - 安全分类I类BF型 - 电源～220V 50Hz - 低功耗，额定输入功率不大于250VA - 灯额定功率高达80VA，输出亮度相当于350W氙灯 - 手动调光，亮度调节0-100连续可调，亮度有数值显示 - 开启即亮，没有开始延时 - 液晶屏显示故障代码和使用时间 - 多功能光孔，可随意更换 - 光孔可匹配各类硬镜和软镜品牌 - 光输出通道：单通道 - ▲灯泡寿命≥20000h - ▲光输出色温≥3000K～7000K - 高显指，显色指数Ra≥90，画面逼真 - 光通量≥100 lm（上限不计） - 温度低，不含红外线和紫外线 - 冷却方式风冷 - 重量6kg±0.5kg 五、图文处理系统技术参数 - 可采集3路视频信号，基于wimdows平台，全面兼容winXP,win7，win8，win10等操作系统。 - 扩展功能支持对HIS，PACS，体检系统等系统的数据对接。 - 医生可通过：手动开关、脚踏开关、鼠标、快捷键来对单帧静态图片进行采集。 - 报告设计功能：可以设计出用户需要的任何报告格式。可方便的添加医院的院标，医师电子签名等 - 支持键盘F4键、鼠标采图按钮、脚踏开关、控制手柄四种方式采图。 - 轻松一键式将指定病人资料拷贝到指定路径。 - 可以采集指定时间范围内产生的全部图像，以便医生仔细观察病变位置。 - 具有丰富的诊断术语，并且随时可以添加，鼠标轻松点击就可以完成诊断内容的输入。 - 档案管理功能，实现初复诊病人资料管理，并支持多种方式查询。 - 档案打印功能，可以修改档案打印的格式。 - 软件功能包含图像采集、存储、图文报告打印，档案管理，统计检索等 六、显示器技术参数 - 产品规格、型号为可通过官网、产品彩页等渠道查询。 - 屏幕尺寸：≥24英寸 - 屏幕分辨率：≥1920x1200 - 最大亮度：≥700/m2 - 对比度：≥1500:1 - ▲显示比例：全屏，自动（原始大小），自定义，16:9,4:3,1:1 - 显示色彩：≥1.07B - 视角：≥178°/178° - 输入接口：DVI+USB+VGA+BNC+S-Video+SDI+D-SUB9+Y Pb Pr(R G B) - 输出接口：YPBPR+VIDEO+S-VIDEO+SDI - 串口控制：通过串口可实现控制按键的所有功能，可实现与其他设备通信 - ▲外观：符合人体工程学设计，美观，符合VESA标准 - 医疗校正曲线：LINEAR/GAMMA1.8/GAMMA1.9/GAMMA2.0/GAMMA2.1/GAMMA2.2/GAMMA2.3/GAMMA2.4/GAMMA2.5/GAMMA2.6/DICOM共11组 - 售后服务：保修由显示器制造商提供，原厂保修期五年，出具制造商保修证明原件 - 管理体系认证：生产厂商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系 - 产品认证：产品符合CCC安全认证，提供CCC认证报告 七、台车技术参数 - 五层金属隔板可调 - 带摄像头支架 - 四轮带锁定 |

标的名称：全自动清洗消毒机

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | - ▲消毒液箱容量：大于等于12升 - ▲适酶储存箱容量：大于等于1.7升 - ▲酒精储存箱容量：大于等于1.7升 - ▲消毒液用量：小于等于10升 - 适酶用量：可依需要自行设置 - 酒精用量：依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干 - ▲测漏装置：全程实施测漏监控，漏气报警 - ▲消毒次数记录：每完成一次消毒，微电脑自动计入，屏上显示 - 消毒时间：戊二醛：温度≥43℃时，全程≥10分钟；恒温≥23℃时，全程≥18分钟；邻苯二甲醛：恒温≥23℃时，全程≥10分钟；酸性氧化电位水：全程≥10分钟；过氧乙酸：全程≥10分钟； - 消毒质量保证和恒温控制装置：消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动。 - 消毒液添加、排放：自吸、自排 - 电动开、关机盖避免手动开盖后取内镜时产生二次污染 - 噪音：≤75db（A）（风干工作时） - 环境温度：5℃～40℃ - 消毒效果：对枯草菌黑色变种芽孢的消除对数值均应≥3.00 - 自身消毒：具备自身消毒功能 - 打印功能：消毒结果自动打印 - ▲外形尺寸（占用空间小）：宽≤620mm、深（前后尺寸）≤740mm、高≤930mm. - ▲洗消槽尺寸（空间大）：宽≤380mm、深（前后尺寸）≤500mm - 主要配置：主机一台(内置无菌水过滤芯一条) - 熔断器的保险管：速熔阻燃保险管，规格：6A,6mm×30mm. - 消毒液浓度监控：可随时检测消毒液的浓度 |

### 商务要求

#### 交货时间

采购包1：

自合同签订之日起15日

采购包2：

自合同签订之日起15日

采购包3：

自合同签订之日起15日

#### 交货地点

采购包1：

青白江区中医医院

采购包2：

青白江区中医医院

采购包3：

青白江区中医医院

#### 支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

#### 支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包1：付款条件说明：供货结束并完成验收后，试运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包1：付款条件说明：试运行结束，正常运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%。

采购包2：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包2：付款条件说明：供货结束并完成验收后，试运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包2：付款条件说明：试运行结束，正常运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%。

采购包3：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包3：付款条件说明：供货结束并完成验收后，试运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。

采购包3：付款条件说明：试运行结束，正常运行半年无质量问题，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%。

#### 验收标准和方法

采购包1：

（1）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。 （2）其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收；

采购包2：

（1）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。 （2）其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收；

采购包3：

（1）验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。 （2）其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收；

#### 包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 质量保修范围和保修期

采购包1：

1、质保期：整机设备质保期为 730天。 （1）质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。 （2）卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 （3）交货时应提供以下技术资料（如涉及） ①原产地证明书(由制造厂签发)； ②提供主机及配套设备的安装图纸及说明； ③提供主机及配套设备使用说明书、维护手册； ④备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料； ⑤其它相关技术资料。 2、售后服务： 投标人或制造厂家接到采购人故障通知后，4小时内到达现场或做出维修方案，8小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在1日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在3日内修复完毕；如在3日内无法修复，则72小时内提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若投标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

采购包2：

1、质保期：整机设备质保期为 730天。 （1）质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。 （2）卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 （3）交货时应提供以下技术资料（如涉及） ①原产地证明书(由制造厂签发)； ②提供主机及配套设备的安装图纸及说明； ③提供主机及配套设备使用说明书、维护手册； ④备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料； ⑤其它相关技术资料。 2、售后服务： 投标人或制造厂家接到采购人故障通知后，4小时内到达现场或做出维修方案，8小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在1日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在3日内修复完毕；如在3日内无法修复，则72小时内提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若投标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

采购包3：

1、质保期：整机设备质保期为 730天。 （1）质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。 （2）卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。 （3）交货时应提供以下技术资料（如涉及） ①原产地证明书(由制造厂签发)； ②提供主机及配套设备的安装图纸及说明； ③提供主机及配套设备使用说明书、维护手册； ④备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料； ⑤其它相关技术资料。 2、售后服务： 投标人或制造厂家接到采购人故障通知后，4小时内到达现场或做出维修方案，8小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在1日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在3日内修复完毕；如在3日内无法修复，则72小时内提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若投标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

#### 违约责任与解决争议的方法

采购包1：

如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此 均应承担全部的赔偿责任。

采购包2：

如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此 均应承担全部的赔偿责任。

采购包3：

如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此 均应承担全部的赔偿责任。

### 其他要求

1、安装调试及验收： （1）卖方负责设备安装、调试。 （2）货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。 （3）卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 2、报价要求： 报价表备注要注明“系统对接的接口费用应包含在供应商报价内，采购人不再支付相关所有费用。”