参数要求

1.电源连接条件：内部锂电池供电，DC 3.7V，800mAh±10%

2.定时功能：30分钟倒计时，不可调。

3. 可视化数字显示：档位和时间采用数码LED显示屏，可视化管理。

4.充电便捷：主机配备充电底座和单个TypeC充电口。

5.调节挡位≤7档。

6. 脉冲宽度（对应1-7档）：70μs、100μs、140μs、200μs、280μs、400μs、560μs，误差：±5％。

7. 连续工作时间：刺激器在常温且充满电的情况下，连续工作时间＞4小时。

8. 脱落检测灵敏度：当电极脱落时，主机能在4秒内检测到电极脱落。

备注：1.本产品如涉及耗材，请递交报价资料时将耗材价格一并提交；

- 2 .本次仅限于设备采购。