附件1

成都市青白江区中医医院第二批医疗设备租赁服务报价表

| 序号 | 医疗设备名称 | 数量（台） | 服务报价（年/台/元） | 小计（年/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 肺功能检定仪 | 1 |  |  |
| 2 | 动脉硬化检测仪 | 1 |  |  |
| 3 | 植物神经功能检测仪 | 1 |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 2 |  |  |
| 5 | 能谱CT | 1 |  |  |

注：此报价为包干价，包含维修维保费、服务费及税费等，不再发生其他费用。

附件2

拟租赁医疗设备功能及技术参数

1.肺功能测定仪

用于对人体的肺功能参数进行测量，符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准。

- 一、检测参数

# 肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。

- 二、技术性能/指标

# 1. 测试模式：包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验和激发试验；

# ▲2.检测原理：超声检测原理；

# 3. 用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性：≤2.5％或≤0.050L（取其大者）, 检测灵敏度：≤15mL/s；

# 4. 用力呼气流量峰值（PEF）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s（取其大者）；重复性为≤5.0％或≤0.15L/s（取其大者）；

# 5.气流阻力：≤ 0.30kPa/(L/s)；

# 6.频率响应：≤ 12% 或 ≤ 0.25 L/s（取较大值）；

# 7. 呼吸频率：测量范围0-50次/分钟，准确性：±3.0%或±1次/分钟，正常使用时，测量范围在250 L/min内，准确性：± 10.0％ 或 ± 15 L/min（取较大值）；

# 8. 可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数；

# 9.超声检测管一体式集成过滤器，有效克服交叉感染；

# 10.检查结束后智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级；

# 11.具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)，并进行BTPS自动修正功能，包含容量定标、线性验证，并形成质控报告；

# 12.便携式设计，方便携带及床旁使用；仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领；

# ▲13.集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率；

# ▲14.同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便不同工作场景；

# 15.检测结果统计及报告和表格形式导出，支持临床科研；

# 16.集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；提供账号及密码管理，基本信息配置，版本升级、、预计值选择等；

# 17.随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；

# 18.系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统。

三、配置要求

# 肺功能测定仪  1台

# 智能数据移动终端  1台

# 一次性肺功能过滤嘴  10个

# USB充电电缆  1根

# 2.动脉硬化检测仪

# 1．检测参数
1.1 PWV（baPWV，血管硬化指数），需可在同一心动周期测量分段 PWV：baPWV(左)baPWV(右) haPWV（左）haPWV（右） hbPWV（左）hbPWV（右）；
1.2 ABI：踝臂指数（检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险）；
1.3 AI：反射波增强指数；
1.4 ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等 40 多项参数；
1.5 脉波形信息的定量化参数： MAP%、UT；
1.6 搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息；
1.7 R-R 间隔检查：R-R 间隔标准差、R-R 间隔平均值、HR 平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图。
2．技术参数及功能
2.1 外周血管压力波动同步检测技术：所有技术参数需要在同一心动周期内四肢同步检测所得；
2.2 下肢袖带需采用高精度专用袖带传感器，交叉捕捉最强的信号来源，以保证 ABI检测数据的准确；
2.3 除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险；
2.4 具备滤波技术：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉；
2.5 具备心脏起搏器模式：植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测；
2.6 具备运动负荷试验模式软件：设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成报告；
2.7 报告格式：报告格式多样化，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的多种报告格式；
2.8 图形显示：可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图；可显示不同年龄、性别的 PWV 标准曲线；
2.9 画面显示：≥8.0 英寸彩色液晶触摸显示器。

# 3.植物神经功能检测仪

# 依据心率变异性(HRV)理论和加速脉搏波(APG)理论研制而成。通过测试受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，判断血管状态，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性，以及血管弹性、每搏输出量、残血量等。
1.多模式多时程测量方式：心率变异检测、心血管循环系统检测、心率变异+心血管循环系统检测，三种测量模式可根据需求进行选择性检测。检测时，实时显示心率、脉搏图、加速脉搏图、心率变异图和心率散点图等；分3分钟和5分钟时程测量方式；
2.定量检测各项指标，并自动生成检测分析报告；
3.配备台车，触控一体屏幕，不需要键盘、鼠标即可完成检测；
4.无创、无痛的非侵入性的检测方法；
5.软件依据中国人的数据库开发；
6.心率变异性检测
（1）时域分析：
1.1Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）；
▲1.2通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。
（2）频域分析：
1.1 TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例；
▲1.2利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性；
（3）自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。
3.1通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。
3.2通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。
▲3.3通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。
▲3.4历史记录表：可打印出最近≥6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。
7.APG（加速度脉搏及心血管循环检测）
（1）加速度脉搏波图、波形阶段分析图；

# （2）微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量检测数值，并对检测数值是否标准进行判断；
（3）心率检测；
（4）血管状态历史数据记录，判断趋势。
8.报告
▲（1）报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性、加速度脉搏图、波形阶段分析图、微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量以及历史记录表、临床诊断建议等；
（2）报告模式：自动生成彩色图文打印报告（普通A4纸即可），并且可以设置用户图标LOGO和单位名称信息等；
▲（3）输出不少于7张报告，包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管循环报表、数据式报告以及报告解析内容等；
（4）流程图可以在精神情绪压力报表、心率变异报表、心血管循环报表之间切换、查看预览和打印。
9.其他参数

# ▲（1）主机屏幕：≥15英寸触摸屏；
（2）电容屏：采用10点电容屏，通过多个手指触点可以控制屏幕中相关内容；
（3）采样频率：250Hz-500Hz；
（4）波特率：达到115200ps；
▲（5）PPG光电容积传感器：利用光电容积描记（PPG）红外无损检测技术进行心率及相关数据的信号采集、放大、滤波以后，进行处理与分析；
（6）可重复使用的手指传感器；传感器波长：红光660nm，红外光905nm；
（7）脉率测量范围：30bpm-250bpm；
▲（8）与医院的信息系统连接。

- 4.彩色多普勒超声波诊断仪

全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部，心脏，妇产科，泌尿科，浅表组织与小器官，儿科，肌骨神经，介入诊疗及临床学术研究。
1.主要规格及系统概述
1.1显示器与操作系统；
1.2二维灰阶成像；
1.3彩色多普勒血流成像；

1.4实时频多普勒显示及分析,组织多普勒成像；
1.5组织谐波成像；
1.6超声造影成像；
1.7具备宽景成像；
1.8实时三维成像。
2.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
2..1一般测量

▲2..2.1具备乳腺，甲状腺，肝脏病灶自动测量功能，自动勾勒病灶边界并自动测量.（附技术白皮书或附图证明）；
2.2.2妇产科、心脏功能测量；
2.2.3多普勒血流测量与分析；
2.2.4外周血管测量与分析；
2.2.5泌尿科测量与分析。

▲2.2具备肾脏自动测量技术，系统自动测量肾脏长径，前后径，短径；
2.3.输入/输出信号，支持S-端子或HDMI 高清视频，USB等；
3. 网络功能
3.1支持医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，包括传输，打印，检索， 通用格式，装机后即可正常使用，具备网络接口及Wifi, 装机后确保用户正常使用；
3.2图像存储与(电影)回放重现单元支持超声图像存档与病案管理系统；
3.3固态硬盘容量≥1TB；
3.4一体化剪帖板,(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除,转存或进入病案系统；
3.5超声图像静态,动态存储，原始数据回放重现，动态图像,静态图像以PC 可读格式直接存储于可移动媒介；
4.其他技术
▲4.1穿刺针增强显示功能，多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示；
▲4.2具备血细胞级别血流显像技术，可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像，支持凸阵，线阵，腔内探头等；
4.3血管中内膜测量与分析；
4.4弹性成像技术；
4.5移动终端互联。
5.技术参数及要求
5.1系统通用功能
5.1.1显示器：≥23.8英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠，触摸屏：≥12.1英寸，可与显示器同步显示实时图像；

5.1.2操作面板支持电动调节高度，前后左右位置及旋转；
5.1.3探头接口：可激活探头接口≥4个(不包括笔式探头接口),可通用互换均为，均为无针触点式大接口，触点数>400；
▲5.1.4系统支持探头最大频率≥24MHz，且在该频率范围内支持剪切波成像技术；
5.1.5所有成像探头均为宽频变频探头，二维，谐波，彩色多普勒频率独立可调， 具体频率数值可显示；
5.1.6多普勒血流定量技术，通过对感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得血管多少的定量数据，以数据曲线的形式显示；
5.1.7标配探头变频可选择频率：二维中心频率≥3个,谐波中心频率≥3个,彩色多普勒中心频率≥2个,频谱多普勒中心频率≥2个；
5.1.8探头特色技术≥三种，包括单晶体,多维阵列,声能放大,冷堆降温等先进 探头技术；
▲5.1.9可选配探头包括成人凸阵,小儿凸阵,成人相控阵,按键探头,无线探头，高频线阵,高频多维阵列；
▲5.1.10系统可选配探头阵元数：单晶体凸阵探头≥192；单晶体线阵探头≥1000；单晶体相控阵探头≥200；
5.2探头频率
腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影，应变式弹性和剪切波弹性；
高频线阵探头：频率3.0-11.0MHz，单晶体，支持造影，应变式弹性和剪切波弹性；
高频手指探头：超声频率6.0-24.0MHz, 支持造影,应变式弹性和剪切波弹性；
成人心脏探头：超声频率1.0-5.0MHz；

腔内探头：超声频率3.0- 10.0 MHz；

双平面探头：超声频率3.0- 9.0 MHz，超声频率3.0- 9.0 MHz。
5.3二维灰阶成像主要参数

5.3.1成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥50相控阵探头，18cm 深度，扫描角度90°，二维帧频≥63；
▲5.3.2扫描深度≥55cm ；

▲5.3.3成人心脏探头最大扫描角度≥120°；
5.3.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°-+20°；
5.3.5增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8,触摸屏支持数字TGC功能，滑动 调节时间增益曲线；
5.3.6回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒；
5.3.7组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值；
5.3.8显示方式：速度方差显示,能量显示，速度显示；
5.3.9具有双同步/三同步显示 (B/D/CFM)；
5.3.10彩色取样框偏转角度：-20°-+20°。
5.4彩色多普勒增强显示技术
5.4.1具备彩色多普勒能量图 (PDI), 彩色方向性能量图 (DPDI)；
▲5.4.2具备超微细血流成像技术,支持探头包括凸阵，面阵，线阵，高频线阵，支持探头最高频率24MHz；
5.4.3具备立体血流成像；

5.4.5具备智能多普勒技术，自动调整彩色取样框位置，偏转角度；
5.5频谱多普勒主要参数
5.5.1电影回放：≥60秒；
5.5.2零位移动：≥10级。
5.6造影成像技术
5.6.1造影功能支持凸阵，线阵，相控阵，多维阵列，腔内，L型手指，双平面(双 凸)、凸阵容积、腔内容积探头等，支持探头总数≥19支；
5.6.2灰阶图与造影图像实时同屏双幅及混叠显示；双幅显示时灰阶、造影图可分 别实时显示穿刺引导线；可实现同屏双幅投射式测量；
▲5.6.3支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器；
5.6.4可对造影剂到达时间进行颜色赋值，实现造影到达时间参数成像，并可在造影成像模式下使用微血流成像。
5.7应变弹性成像技术
▲5.7.1可支持凸阵、线阵、腔内、多维阵列、术中T 型及L 型手指探头、腔内双平面(双凸)探头等≥15个探头；
5.7.2具备弹性量化分析支持动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比。
5.8剪切波弹性成像技术
5.8.1实时二维剪切波弹性成像技术，通过声辐射脉冲技术产生剪切波，获得组织弹性模量值；
▲5.8.2可支持凸阵、线阵、多维阵列探头、腔内探头，L型手指探头；支持探头最高频率24MHz 。

▲5.9衰减成像技术：精准计算肝衰减系数，可用于对脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测，可提供cut off值；
5.10移动终端互联：超声主机可通蓝牙无线通信功能链接手机及平板电脑等智能 移动终端；
▲5.11通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换，冻结，测量等操作；
5.12即时影像捕获：借助无线连接在超声主机的移动设备的拍摄功能拍摄图片， 图片可瞬时上传至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示；
5.13随访辅助：可将既往存储图像的成像参数，体标，注释等一键复制到当前正 在进行的检查，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断随访疗效监测提供准确有效信息；

5.14探头配置1：腹部探头1支，线阵探头1支，高频L型手指探头1支，成人心脏探头1支，腔内探头1支。

- 5.能谱CT（高端、256排）

主机要求：

1.	CT≥256排或双源CT；

2.球管热容量≥30MHu；

3.具备不受心率和心律限制的冠脉成像功能；

4.	具备一站式胸痛成像功能；

5.	具备一站式卒中成像功能；

6.	具备高清低剂量成像功能；

7.	具备联合大范围血管成像功能；

8.	具备灌注功能；

9.	具备能谱或双能量功能成像；

10.具备儿童及特殊人群专用低剂量技术；

11.具备先进的迭代功能；

12.具备肿瘤早癌筛查功能；

附属设备：

1.	AI人工智能辅助诊断配套软件，涵盖肺结节/骨折/冠脉/头颈血管等功能；

2.	高压注射器1套；

3.	CT-FFR软件*1套；

4.	QCT软件*1套；

5.	空气消毒机1台；

6.	机房监控系统一套；

7.	空调恒温恒湿系统一套；

8.	医生诊断工作站5台；

9.	登记工作站3台；

10.	技师工作站2台；

11.	医生诊断工作站桌椅*2套；