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[bookmark: OLE_LINK1]可视喉镜技术参数

1.喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触
2.配套使用一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度，使摄像头焦距清晰度最大化，更易于气管插管
3.显示屏尺寸≤3.0英寸液晶显示屏，分体式设计，方便消毒，镜片手柄与显示组件采用双环卡槽式连接
4.USB读取与存储，仪器带≥8G内存，可拍照至少10万张，或录像4.5个小时
5.喉镜片支架长度≤84±6mm，喉镜片支架端宽度≤9.0±1.5mm，喉镜片支架端厚度≤9.0±1.5mm
6.▲显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，支持低电量屏幕显示功能
7.纺锤型短手柄设计，握持舒适
8.图像分辨率≥3.72lp/mm
9.▲光源照度：≥150lux
10.▲景深：5-100mm
11.充电时间＜3小时,连续放电时间达120分钟以上,充电次数＞300次
12.▲视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%
13.▲喉镜片具有防雾功能
14.使用期限≥6年


全自动化学发光免疫分析仪技术参数

1.检测方法：磁微粒化学发光法
2.测试速度：≧32T/H
3.▲检测时间：最快15min出≧8个结果
4.样本类型：全血、血浆、血清
5.配套试剂：专机专用，单人份包装，试剂耗材一体化，无额外耗材加载步骤
6.测定模式：1、一步法；2、两步法一次分离；3、两步法两次分离
7.▲检测项目(并行检测)BNP；NT-POBNP；MYO；hs-cTnI；CK-MB；H-FABP；D-Dimer；PCT；IL-6；25-0H·VD；HCY；SAA；FDP；HsCRP +CRP；hGH
8.反应原理：夹心法、间接法和竞争法参数类别
9.▲最小加样量：≧10μL
10.▲试剂位：≧8个
11.▲反应温度控制：37.0℃+0.5℃
12.▲发光值线性：线性相关系数(r)≥0.99
13.▲发光值重复性：变异系数(CV)≦5%
14.▲发光值稳定性：发光值变化不超过士10%
15.▲携带污染：0，无交叉污染
16.液路：无液路系统，维护简单
17.显示屏：≧v8寸触摸显示屏
18.接口：USB≧4个、RJ45，支持外置鼠标键盘
19.主机：内置电脑+WINDOWS 操作系统。
20.Lig支持:支持双向lis
21.打印：内置热敏打印机，可直接外连打印机
22.扫码：同时支持内置扫码和外接扫码枪录入，无凝露
23.电源：220V~50/60Hze
























转运监护仪技术参数

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测
2.≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作。IP44防尘防水，坚固耐用抗1.2米6面跌落
3.工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用
4.整机无风扇设计
5.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测
6.内置DC电源接口，可以进行车载充电
7.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温
8.具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰
9.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm
10.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选
11.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）
12.提供25种心律失常事件的分析
13.▲心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析
14.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板
15.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
16.可显示弱灌注指数（PI）
17.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式
18.▲转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机，通过相关转运标准，整机重量＜1Kg，小巧便携
19.≥800条NIBP测量结果回顾
20.≥40小时全息波形回顾
21.≥100小时趋势数据回顾
22.通过国家III类注册和FDA认证
23.产品设计使用年限≥10年
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