附件2

- 胃肠电图检测仪技术参数

- 1.同时采集和处理十导胃肠电信号（十导胃、肠电任意切换）。

2.应用范围：可对功能性疾病如胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能消化不良等作出准确诊断；对胃炎、胃溃疡等器质性病变提供临床参考。

3.系统分析参数：

3.1波形平均幅值 Vp-p(uv)；

3.2波形平均频率 F(cpm)；

3.3 胃电节律紊乱；

3.4导联时间差；

3.5波形反应面积 RA；

3.6偶联百分比；

3.7餐后/餐前功率比；

3.8正常慢波百分比；

3.9▲胃电慢波过缓百分比；

3.10▲胃电慢波过速百分比；

3.11主功率比；

3.12慢波频率不稳定系数；

3.13主频。

4.▲胃肠电信号导联数：10。

5.电气技术参数：

5.1输入阻抗≥5MΩ；

5.2灵敏度（150±7.5）μV/150μV；

5.3频率特性：

胃电：1.5cpm-- 4 cpm 0.025Hz--0.067Hz；

肠电：2.4cpm--18cpm 0.04Hz--0.25Hz；

5.4精确度：输入标准 150μV、3.0cpm 电信号，各导输出150μV±7.5μV、3.0cpm；

5.5噪声：胃肠电图仪输入短路时，折合到输入端的噪声，在描记工作状态下小于3μVp-p；

5.6抗干扰能力：对于频率 0.05Hz 的干扰，各导联的共模抑制比（CMRR）大于70dB；

5.7基线漂移： 8 分钟的基线漂移量计算输出值不大于3μV；

6.系统具有较强的软件分析功能。

7.▲可以分析超长时间采集数据。

8.▲打印报告自定义，根据临床应用和科研需要可以打印报告。

中频胃肠治疗仪

1.运行模式：连续运行。
2.工作频率：2kHz，允差±10％。
3.≥10寸触摸屏，分辨率1024×600。
4.至少四路输出，可同时为四位患者治疗。
5.按对进液的防护程度分类：IPX0等级。
6.设有输出指示。
7.输出幅度：治疗仪共30档，输出幅度0～26V，允差±10％。
8.载波波形：双向对称⽅波，载波频率2kHz，脉冲宽度250µs。
9.调制波形：正弦波 调幅度：100％，允差±5％。
10.输出电流：在500Ω的负载下，输出电流不⼤于45mA。
11.▲调制频率：治疗模式A：0.05Hz；治疗模式B：0.2Hz；联合治疗模式：0.05Hz、0.2Hz交替，每周期0.05Hz输出80秒，0.2Hz输出65秒，允差±10％。
12.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不⼤于10％。
13.▲治疗时间：1min～60min可调，步进5min，允差±30s。
14.工作时间：连续工作时间应不少于4h。
15.适用范围：对便秘、胃下垂、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、术后肠麻痹具有兴奋神经肌肉的作用，对肠粘连、术后粘连具有软化瘢痕松解粘连的作用，对功能性消化不良、功能性烧⼼、胃食管反流、嗳气症、恶心和呕吐症、肠易激综合征具有缓解症状的作用。