附件2

- 碳14检测仪

- 1.采用高灵敏度光电倍增管探测。

- 2.采用符合采样电路技术进行信号处理。

- 3.电气安全要求：防触电保护分类为I类或II类设备，过电压类别为II类

- 4.▲仪器功率 ≤40VA。

- 5.▲对14C无淬灭标准源的探测效率≥85%。

- 6.▲对14C本底的计数率≤70CPM。

- 7.★仪器连续工作8h后，14C探测效率的相对变化误差应≤10%。

- 8.探测效率的重复性误差应≤5%。

- 9.测量时间：具备多档可调测量时间功能，至少包含1分钟至10分钟的测量区间，并支持自动测量模式。

- 10.环境温度要求5℃～40℃。

- 11.相对湿度要求 ≤75%(30℃)。

- 12.大气压力要求 75KPa～106KPa。

- 13.配备液晶显示屏。

- 14.放置样品后推入即可自动完成测量。

- 15.适用于14C标记的呼气试验样本测量。

- 16.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。

- 17.具备与外部计算机通讯连接的接口，支持数据传输、存储管理及连接外部打印机输出报告。

- 18.支持接入医院局域网，支持连接扫码设备，支持与医院LIS、HIS、PACS等信息系统进行数据对接。