附件2
碳14检测仪

1.采用高灵敏度光电倍增管探测。
2.采用符合采样电路技术进行信号处理。
3.电气安全要求：防触电保护分类为I类或II类设备，过电压类别为II类
4.▲仪器功率 ≤40VA。
5.▲对14C无淬灭标准源的探测效率≥85%。
6.▲对14C本底的计数率≤70CPM。
7.★仪器连续工作8h后，14C探测效率的相对变化误差应≤10%。
8.探测效率的重复性误差应≤5%。
9.测量时间：具备多档可调测量时间功能，至少包含1分钟至10分钟的测量区间，并支持自动测量模式。
10.环境温度要求5℃～40℃。
11.相对湿度要求 ≤75%(30℃)。
12.大气压力要求 75KPa～106KPa。
13.配备液晶显示屏。
14.放置样品后推入即可自动完成测量。
15.适用于14C标记的呼气试验样本测量。
16.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。
17.具备与外部计算机通讯连接的接口，支持数据传输、存储管理及连接外部打印机输出报告。
18.支持接入医院局域网，支持连接扫码设备，支持与医院LIS、HIS、PACS等信息系统进行数据对接。
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