附件2

设备需求参数

| 眼底照相机 | ▲1.视场角：≥50 度； 2.最小瞳孔直径：≤3.5mm； ▲3.采集像素：≥2000万像素； 4.瞳孔要求：免散瞳； ▲5.对焦模式：自动/手动； 6.屈光度调节范围：-15D~ +15D； 7.眼底照明方式：红外 LED； 8.显示屏：≥7 寸全触摸液晶屏； 9.数据传输形式：支持WiFi、USB传输； 10.工作距离:15mm±5mm。 ▲11.数码采集形式：专业高清摄像头 |
| --- | --- |
| 数字式十二道心电图机 | 1.导联：12导联； 2.内置热敏点阵打印机，支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告； ▲3.输入阻抗：≥110MΩ； ▲4.内部噪声：≤12.5 µVp-p，时间常数：≥8 s； ▲5.共模抑制比：≥120dB，耐极化电压：≥1000 mV； 6.支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形，可同屏显示12导同步心电波形布局； - ▲7.采样率：≥50000 Hz，频率响应：0.01 Hz 至 540Hz； 8.液晶显示屏≥10英寸彩色触摸屏； 9.存储容量≥10000例，支持扩展存储及数据导出； 10.机身小巧，便于携带。 |