调研需求

一、技术要求
采购清单：
	使用单位名称
	血压计
	血糖仪
	医用电子血压计
	医用电子血糖仪
	血糖试纸
	显示屏
	备注

	成都市青白江区中医医院
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	

	红阳社区卫生服务中心
	14
	14
	1
	1
	14
	1
	

	清泉镇卫生院
	33
	33
	1
	1
	33
	1
	

	弥牟镇卫生院
	15
	15
	1
	1
	15
	1
	

	福洪镇卫生院
	19
	19
	1
	1
	19
	1
	

	备用（每个单位2套）
	8
	8
	0
	0
	8
	0
	

	合计
	89
	89
	5
	5
	89
	5
	



设备一、血压计（用于家医团队、村医）
1.显示方式：LCD数字显示
2.测量方法：示波测定法
3.测量部位：上臂部位
4.测量范围：压力： (0～299)mmHg/(0～39.9)kPa；脉率：40～199次/分
5.精度：压力：土3mmHg（土0.4kPa）以内；脉率：读数的±5%以内
6.语音播报：真人语音
7.存储容量：本地存储数据≥180条
8.臂带长度：22-32cm
▲9.数据传输方式：4G传输
10.具备低电量显示功能
11.具备时间日期显示功能
12.具备心律不齐提示功能
13.平均值显示：可记忆测量平均值
14.电源：4节5号干电池 或 接DC 6V±10%外部电源
15.电源关闭方式：手动关闭/三分钟自动关机
16.加压方式：压力泵全自动加压
17.排气方式：自动快速排气
18.工作环境条件：温度5～40℃ 湿度15%～85%RH，大气压86kPa～105kPa
19.存储环境条件：温度-20～55℃ 湿度10%～85%RH，无腐蚀性气体 通风良好
▲20.配备互联网双高慢病管理系统
设备二、血糖仪（用于家医团队、村医）
1.测量范围：0.5mmol/L～33.3mmol/L(9mg/dL～599mg/dL)
2.测量精度：误差±0.3mmol/L
3.测量时间：≤5秒
▲4.数据传输方式：4G移动数据传输
5.测量检体：毛细血管全血与静脉全血
6.显示方式：时间显示+血糖数值+血糖单位
7.记忆容量：≥999次检测结果自动记忆
▲8.校正码方式：插入式质控芯片
9.支持退条
10.支持充电
11.电源要求：配备锂电池
▲12.配备互联网双高慢病管理系统
设备三：医用电子血压计（用于医院内）
1.测量原理：示波法无创测量血压及脉搏
2.压力测量范围：0mmHg ~ 300mmHg（0.0kPa ~ 40.0kPa）
3.脉搏测量范围：40次/分 ~ 199次/分
4.袖带压力最大误差：≤±3mmHg 
5.计量单位：支持mmHg、kPa双单位显示
6.产品材质：阻燃PC
7.产品尺寸：≤250*250*100mm
8.主控系统：采用ARM架构，搭载独立安卓操作系统，支持功能定制扩展
9.显示与操作：配备IPS触摸屏+实体电容按键，佩戴医用手套可正常操作；支持语音导航，全程语音引导操作
10.内置锂电池：容量3500mAh，单次充电时长≤4小时，具备低电量提醒、充电状态指示灯提示
11.存储能力：设备本地记忆容量≥10000组测量数据，数据按患者分类存储，支持随时调取查阅
12.工作环境：温度10℃~40℃，相对湿度15%~85%，大气压力86kPa~105kPa
▲13.支持扫描头条码和二维码识别身份与临床操作功能，支持用户名密码登录、管理员登录
14.支持体位与肢体选择：测量前可选择左/右臂，支持坐、站、卧多种体位标记
▲15.通讯方式：标配4G、Wi-Fi、蓝牙三重无线传输模式，兼容蓝牙4.2协议
16.数据管理：测量结果自动归档、自动回传至互联网双高慢病系统，数据可永久存储；支持批量数据同步、导出、查阅
17.显示内容：同步展示收缩压、舒张压、脉搏数值，自动判定并标注血压、脉率正常/异常状态，展示维度不少于5项
18.脉率分析：自动记录脉率并完成数据分析
设备四：医用电子血糖仪（用于医院内）
1.血糖仪类型为智能一体机，支持扫码条码和二维码，血糖数据能自动上传；
2.血糖仪具有未上传数据保存功能，血糖仪处于断网状态时可自动保存未上传数据，待网络恢复后自动上传数据至系统中，血糖仪记忆容量≥8G；
▲3.血糖仪为智能一体机且具有质控锁机功能，可根据需求设置质控锁机时间，未做质控不能进行患者测试；（提供证明材料）
4.血糖仪搭配互联网双高慢病系统，具备基层、居家管理功能模块。（提供证明材料）
▲5.血糖仪支持通过身份证读卡器或手机二维码读取身份证信息，识别确认患者，支持社区筛查功能，支持嵌入随访量表，表单可根据医院要求定制（提供证明材料）；
6.血糖仪设有危急值声响提醒功能，具备血糖与血酮危急值联动功能；当血糖检测结果超出预设阈值时，系统将自动弹出提示，建议进行血酮检测。（提供证明材料）
7.血糖仪支持SIM卡(4G)、WI-FI、蓝牙三种及以上数据接口；
▲8.血糖仪具有药监局医疗器械注册证和通过药监网络安全注册审批资质，以及工信部设备进网许可证，保证数据安全；（提供证明材料）
设备五：数据大屏
1.显示尺寸：55英寸；
2.显示类型：LED；
3.屏幕比例：16：9；
4.分辨率：≥4k；
5.运行内存：≥2G；
血糖试纸
1.检测方法：葡萄糖氧化酶法
2.储存条件：4℃-35℃，避光保存。
3.测试时间≤6秒
4.测试范围：1.1-33.3mmol/l
5.红细胞压积：30%-60%
6.测试系统准确度：血糖仪和血糖试条测量结果偏差的95％应符合：
测量范围＜5.55mmol/L，允许偏差不超过±0.83mmol/L；
测量范围≥5.55mmol/L，允许偏差不超过±15%；
7.重复性：测试范围＜5.55mmol/L,SD＜0.42mmol/L；测试范围≥5.55mmol/L，CV＜7.5%;
8.批件差：3个批号的血糖试纸批间差≤15%
9.保质期：开封3个月、未开封18个月
10.采血量：≤1微升
二、其他要求：
供应商需提供信息系统自动采集以上设备检测数据，具备以下功能：
▲1.支持APP、小程序、PC端，三端系统，不同端对应医护、患者、医院不同场景便捷使用；
2.支持按医疗机构层级设置不同权限进行分配管理；
▲3.支持患者随访筛查功能；
▲4.支持对随访患者进行身份证拍摄与手动录入进行电子建档；
5.支持随访患者检测的血糖、血压数据自动获取；
6.支持随访患者其他病种标记；
7.支持自动回访功能，可自定义血糖血压阈值，自动发送回访信息到患者微信；
8.支持随访患者数据云端存储并同步发送到中心医院指定系统，并进行数据大屏赋能，不收取任何接口费用。
9.支持云端存储、查看血糖、血压数据列表、曲线、周期。
10.支持按患者状态自动筛选：即将脱离患者、今日危机患者、今日达标患者、本月留言患者。
11.支持患者分组功能，可自定义患者分组，将患者拉进组内管理。
12.支持患者个性化管理，可为单个患者或整组患者设定血压控制目标、血糖控制目标、血压监测方案、血糖监测方案、饮食运动方案。
13.支持自动生成患者居家管理方案，系统根据患者基本信息、血糖、血压实时数据，结合糖尿病与膳食指南要求，自动生成符合患者的居家管理方案，方案涵盖：监测目标、频率、BMI、营养摄取、饮食、运动、并发症等多个维度。
14.支持患者数据统计功能：患者达标率统计、各时段监测统计、患者病型统计、患者病程统计、患者并发症统计等，为管理效果提供数据支持。
15.支持系统危机值提醒，可自定义患者患者异常血糖的提醒范围，可设定免打搅时段，患者出现异常后系统将通过微信公众号通知、短信、APP弹窗通知3中形式对医生进行提醒
16.支持自动为患者生成并发送血糖周报功能，提供一周血糖曲线、波动、均值、预计糖化等多种分析。
▲17.支持医患互动留言功能，打通糖管家平台与微信通道，患者可通过微信小程序与医生进行留言沟通，医生通过糖管家与患者交流。
18.支持智能胰岛素AI决策功能，可根据患者基本信息、血糖血压数据、目前胰岛素用药信息，由系统AI智能生成胰岛素注射方案，供医护人员参考。
19.支持设定患者回访双向提醒功能，自动给患者发送医生随访提醒。
20.支持患者病历管理，按照：患者基础信息、体检指标、以往病史、用药记录等生成病历卡片。
21.支持患者与患者家属同步数据功能，患者家属可通过微信小程序关联患者，同步接收患者监测信息。
▲22.投标人须严格遵守国家网络安全、数据安全、个人信息保护相关法律法规，对本项目信息化系统所涉全部业务信息、原始数据、诊疗数据、台账资料及衍生信息承担保密责任；未经招标人书面许可，不得向任何第三方泄露、复制、外传、挪作他用，项目服务期及服务终止后保密义务持续有效。
说明：
技术性能指标不限定具体品牌型号，供应商可投报符合技术性能指标且满足使用功能需求的各品牌产品。如所报产品与技术参数无法对应，可在不低于其使用功能、技术性能前提下，选择产品进行投报，并在偏离表备注中标明。
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报价表
项目名称：                                                                           
供应商名称：                                     
单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	质保期
	交货期
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供应商：           （盖单位章）       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人： （签字） 
     年    月    日
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