成都市青白江区中医医院

采购干扰电治疗仪项目

招 标 文 件

招 标 人：成都市青白江区中医医院

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 采购方式 | 公开比选 |
| 3 | 项目编号 | 20210429-3号 |
| 4 | 招标文件 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 5.16万元（包含安装、税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后20日内。 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件做在一起 投标文件递交地点：各投标单位自带，现场开标，无需交递 须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订； 《投标文件》制作并装订成册。以下资质文件需密封（密封封面及投标文件均需加盖公章）。若投标人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作投标文件。 投标文件内容： 二、经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书（责任人授权委托书）； 3、经营企业营业执照； 4、投标产品近两年销售情况表； 5、投标报价表； 6、供应商基本情况表； 7、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 8、供应商认为需要提供的文件和资料（服务方案、其他资料）（格式自拟）。 |
| 8 | 需求参数 | 详见3页。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 1、时间：2021年5月10日10:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼 |
| 10 | 评标 | 评标要素：质量、价格、信用与服务等综合评分； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据招标人要求进行 |
| 12 | 交货地点 | 招标单位指定的地点 |
| 13 | 特别说明 | 1、开标时投标人代表带个人身份证。 2、投标人所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，招标单位将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归招标单位。 |

干扰电治疗仪

1、符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备；

2、电源电压：AC220V±10%   50Hz±1Hz；

3、额定输入功率≤250VA；

4、使用环境：温度为0℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa；

★5、治疗仪基波频率为正弦波1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz可选，误差±1Hz；

★6、差频频率范围：0～180Hz±1Hz；

★7、低频调制范围：0～200Hz，调幅度0%、50%、75%、100%；

8、动态节律为4s-10s；

★9、零启动自动安全锁定功能；

10、故障报警锁定功能；

11、最大输出电流≤80mA（RMS），稳定度≤±5%；

12、3组贴片电极，3组吸附电极，电极吸附负压为：0～-35kPa；

13、治疗时间设定范围：0～60min，调节步长1min，默认值30min，误差±0.5min；

14、治疗仪的“内生”干扰电可以发挥低频电和中频电双重治疗作用；

15、治疗仪的中频基波采用了1000Hz±180Hz、2000Hz±180Hz、3000Hz±180Hz、4000Hz±180Hz、5000Hz±180Hz的差频。使其适用范围更广，疗效更显著；

16、采用了LCD人机对话界面，实现智能化操作，使用更加便捷；

17、设置了各种故障报警及字符提示，保证了人机安全；

18、负压吸附式电极，能轻松的吸附于治疗部位，并有局部拔罐功能；

19、高清晰液晶显示；

20、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

- 成都市青白江区中医医院采购项目综合评分明细表

- 采购项目名称：成都市青白江区中医医院采购干扰电治疗仪项目

- 项目编号：20210429-3号

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45分 | - 1、由评标委员会确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标委员会集体讨论通过按无效投标处理。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×45 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 相关资质 | 40分 | - 能满足采购基本需求参数的得20分，带“★”为重要指标，不满足每项扣5分。其它为一般指标，不满足每项扣2分，扣完为止； - 提供营业执照得10分，不提供或不完全不得分； - 提供售后服务人员名单及社保证明的得10分，不提供或不完全不得分。 |  |
| 3 | 管理 | 2分 | 投标产品制造厂家提供以下产品质量认证证书， 每提供一份认证得1分，最多得2分。 1、ISO9001质量管理认证 2、ISO13485医疗器械质量管理体系。 注：提供证书复印件（全件）。未提供材料或材料提供不完全的不得分。 |  |
| 4 | 业绩 | 10分 | 供应商2019年以来投保人完成销售医疗器械项目业绩，每有一个销售业绩得2分，最多得10分。无类似销售业绩不得分。 注：提供销售合同或中标通知书复印件，原件备查。未提供材料或材料提供不完全的作无效材料处理。 |  |
| 5 | 响应文件 规范性 | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 合计 | / | / |  |

评标人签名：                                                     时间：