成都市青白江区中医医院

采购双通道注射泵项目

招 标 文 件

招 标 人：成都市青白江区中医医院

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 采购方式 | 公开比选 |
| 3 | 项目编号 | 20210629-1号 |
| 4 | 招标文件 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 11台双通道注射泵控制总价为：7.26万元。（包含安装、税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后20日内。 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件装订在一册。 投标文件递交地点：各投标单位自带。 须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订； 《投标文件》制作并装订成册。以下资质文件需密封（密封封面及投标文件均需加盖公章）。若投标人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作投标文件。 投标文件内容： 二、经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书（责任人授权委托书）； 3、经营企业营业执照； 4、投标产品近两年销售情况表； 5、投标报价表； 6、供应商基本情况表； 7、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 8、供应商认为需要提供的文件和资料（服务方案、其他资料）（格式自拟）。 |
| 8 | 需求参数 | 详见3页。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 1、时间：2021年7月5日10:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼 |
| 10 | 评标 | 评标要素：质量、价格、信用与服务等综合评分； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据招标人要求进行 |
| 12 | 交货地点 | 招标单位指定的地点 |
| 13 | 特别说明 | 1、开标时投标人代表带个人身份证。 2、投标人所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，招标单位将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归招标单位。 |

双通道注射泵配置清单及参数

1．可自动识别注射器规格：10ml、20ml 、30ml 、50ml。

2．输液速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）。

3．最大输液速率不高于：

使用50ml注射器：1200ml/h；

使用30ml注射器：600ml/h；

使用20ml注射器：399.9ml/h；

使用10ml注射器：300 ml/h。

4．机械精度≤±1%，输液精度：±2%。

5．最大输液压力：133.4kPa。

6．报警：设有输液、注射器残留提示、速率设置超出范围、注射器尺寸错误、电池量低、电池耗尽、VIBI输液过程结束、管路阻塞、注射完毕、系统出错、注射器压块打开、注射器装载出错。

7．电池报警：可区分电池耗尽报警和电池量低报警。

8．报警优先级、报警指示灯：低报警等级（黄色报警指示灯）和高报警等级（红色报警指示灯）。

9．支持的注射器品牌和尺寸，出厂至少已校准品牌及编码10种以上。

10．禁忌症：无。

11．可拆卸式固定夹。

12．电池：AC220V±22V  50HZ±1HZ，DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时。

13．防水等级：IPX4。

14．具备面贴按键老化检测功能。

15．安全输注：注射过程中，除了使用快速推注功能外，禁止更改输注状态，任意更改输注状态都将触发报警，只能在暂停状态下进行更改操作。

- 成都市青白江区中医医院采购项目综合评分明细表

- 采购项目名称：成都市青白江区中医医院采购双通道注射泵项目

- 项目编号：20210629-1号

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45分 | - 1、由评标委员会确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标委员会集体讨论通过按无效投标处理。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×45 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 相关资质 | 40分 | - 能满足采购基本需求参数的得20分，缺少一项扣2分，20分扣完为止； - 提供营业执照得10分，不提供或不完全不得分； - 提供售后服务人员名单及社保证明的得10分，不提供或不完全不得分。 |  |
| 3 | 管理 | 2分 | 投标产品制造厂家提供以下产品质量认证证书， 每提供一份认证得1分，最多得2分。 1、ISO9001质量管理认证 2、ISO13485医疗器械质量管理体系。 注：提供证书复印件（全件）。未提供材料或材料提供不完全的不得分。 |  |
| 4 | 业绩 | 10分 | 供应商2019年以来投保人完成销售医疗器械项目业绩，每有一个销售业绩得2分，最多得10分。无类似销售业绩不得分。 注：提供销售合同或中标通知书复印件，原件备查。未提供材料或材料提供不完全的作无效材料处理。 |  |
| 5 | 响应文件 规范性 | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 合计 | / | / |  |

评标人签名：                                                     时间：