成都市青白江区中医医院

采购部分医疗设备项目项目

比 选 文 件

招 标 人：成都市青白江区中医医院

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 采购方式 | 公开比选 |
| 3 | 项目编号 | 20210813-1号 |
| 4 | 招标文件 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 总控制价为：15.7万元（包含安装、税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后20日内。 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件做在一起 投标文件递交地点：各投标单位自带，现场开标。 须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订； 《投标文件》制作并装订成册。以下资质文件需密封（密封封面及投标文件均需加盖公章）。若投标人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作投标文件。 投标文件内容： 二、经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书（责任人授权委托书）； 3、经营企业营业执照； 4、投标产品近两年销售情况表； 5、投标报价表； 6、供应商基本情况表； 7、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 8、供应商认为需要提供的文件和资料（服务方案、其他资料）（格式自拟）。 |
| 8 | 需求参数 | 详见3页。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 1、时间：2021年8月13日10:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼 |
| 10 | 评标 | 评标要素：质量、价格、信用与服务等综合评分； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据招标人要求进行 |
| 12 | 交货地点 | 招标单位指定的地点 |
| 13 | 特别说明 | 1、开标时投标人代表带个人身份证。 2、投标人所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，招标单位将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归招标单位。 |

一、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 控制总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单元终末三氧消毒机 | 1 | 12000 |  |
| 2 | 营养泵 | 3 | 21000 |  |
| 3 | 除颤仪 | 2 | 84000 |  |
| 4 | 恒温融浆机（循环水浴式） | 1 | 40000 |  |
| 控制总金额为：157000.00元 （其费用包含安装费、税费等，不再产生其他费用。） |  |  |  |  |

二、设备技术参数要求

（一）床单元终末三氧消毒机（1台）

- 一、主要功能

1.消毒:能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体、对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

2.除臭:能除去各种因素引起的异味。如:药味、霉味、血腥味、屎尿味等。

3.增白:对消毒物品有明显的增白作用。

4.消毒模式:分为床袋模式、床罩模式和自定义模式，自定义模式可根据用户需要，自主设定消毒时间。

5.可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程，轻松完成整个消毒过程。

6.可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

7.双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。

8.温度实时监控，显示屏数字显示，一目了然。

9.具有工作时长累计计时功能。

10.随机配置耐用型消毒床罩、麻袋、一次性消毒床罩、麻袋。

11.耐用型床罩、床袋采用PVC涂层面料，耐腐蚀，采用热熔焊接接口和密闭拉链使臭氧气味不泄漏，消毒效果更好。

- 二、性能参数

1.安全防护分类：属1类设备

2.输入功率：≤110VA

3.臭氧浓量：≧2600mg/m3

4.床袋密闭时的臭氧泄漏量：≤0.02mg/m3

5.分解后室内残留臭氧浓度0.02mg/≤s0.02mg/m3

6.噪声：≤50dB(A)

7.产品尺寸：≧430x390x820(mm)

8.产品重量：≧27Kg

- 三、消毒效果

1.对大肠杆菌(8099)杀灭对数值：≥3.00

2.对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)杀灭对数值:≥3.00

3.对白色念珠球菌(ATC10231)杀灭对数值:≥3.00

（二）营养泵（3台）

1.喂养速度范围及最小步进：速度:(1~1200)mI/h,最小步进:1ml/h 喂养浓度分为低、中、高三档可调 。

2.BOLUS速度、预置量、设置范围及最小步进：速度:(1~960) m/h,最小步进:1m/h 预置量:(1~100) ml,最小步进:1ml 。

3.快排速度、预置量设置范围及最小步进：速度:(1~1200)mI/h,最小步进:1m/h 预置量:1-999) ml,最小步进:1ml 。

4.预置量设置范围：(1~9999)ml,最小步进为1ml 。

5.累积量范围：(0~9999)ml,最小步进为1ml 。

6.流速的精确度：精度误差≤+5%(经过校准) 。

7.阻塞报警压力等级：低、中、高共3档 。

8.三种喂养模式：连续喂养、断续喂养、反抽模式。

9.自动锁屏时长设置功能：1-10min和关共11档可选。

10.接近完成报警时间设置功能：分1-30min共30档可选 。

11.遗忘操作时长设置功能：分1-10min共10档可选 。

12.时间设置功能：可进行常规日期和时间设置,且日期显示格式可选。

13.排气功能： 在喂养开始之前,应可排除管路气泡 。

14.语言/语音切换功能： 中英文语言及语音均可自由切换,。

15.累积量清除： 输液累计量可清除 。

16.运行过程中速度切换功能：在连续喂养模式下,可改变机器运行的速度 。

17.记忆功能：关机后，自动保存上次注射时的设置参数。

18.开机自检功能：开机即对报警系统进行自检，保证整个输液过程的安全性。

19.夜间模式功能：能对设定时间内的显示屏亮度及喇叭音量进行设置。

20.待机模式：机器非运行状态，可按“开/关”键进入待机模式。

21.主界面显示:当前运行速度、运行模式、累积量、预置量、剩余时间、浓度等级、实时压力值、压力报警限值、管路品牌、床号、当前时间、实时电池电量、电源状态。

22.双CPU系统：双CPU系统监护整个输液过程，降低意外事故风险。

23.报警：管路阻塞、管路未正确安装、接近完成、喂养完成、备用电池电量低、电池电量不足、电池电量空、掉电报警、运行异常、待机任务完成、空瓶报警、遗忘操作、设备故障等。

（三）除颤仪（2台）

1.可用于成人，儿童，新生儿(注册证证明)

2.一秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目，以最快速度实施除颤。

3.除颤能量：≤300J，≥12档能量选择。

4.能量及工作模式选择:一体旋扭式,快速，直观。

5.可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热.时间不超过10秒，传感染器重量不超过10g.IPX7防水等级，耐摔。

6.显示器：≧6.5英寸彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2,屏幕有倾斜，便于观察,可显示ECG，Sp02，EtC02等四通道波形，支持数字放大，波形冻结。

7.除颤电流波形:双相波技术。

8.手动除颤电极板:标配成人、儿童各一付。

9.标配工作模式:手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检。

10.快速充电:4秒内充电到200J(包括使用交流电时)，充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。

11.ECG波形恢复时间:除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 。

12.心电导联:标配三导联，可选配6芯心电导联线。

13.心电共模抑制比≥100dB。

14.电容:高性能集合式电容、确保性能稳定。

15.可升级血氧饱和度:血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒。

16.自检指示:带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色(绿色代表一切正常，红色代表有异常)，清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。

17.电池:采用安全性高的环保电池。

- 18.仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯。

- 19.数据存储:可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音。

20.提供配套专业除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除额效率。

（四）恒温融浆机（循环水浴式）（1台）

- 1.外观:立式可带轮移动。

- 2.解冻方式：水浴循环式。

- 3.液晶显示系统。

- 4.安全、快速、可靠的加热系统。
5.严格的温度控制系统，控温精度：±0.2℃。

- 6.超温和故障报警。

7.解冻时间：10-15分钟。

8.化浆量：可同时融浆 ≥ 20袋。

9.解冻隔栏可自由调节。

10.自动清洗功能。

11.自动消毒杀菌系统。

12.设备具有上排水功能,工作室无需地漏。

13.排污口及堵塞等情况清理方便。

- 成都市青白江区中医医院采购项目综合评分明细表

- 采购项目名称：成都市青白江区中医医院采购部分医疗设备项目

- 项目编号：20210813-1号

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45分 | - 1、由评标小组确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标小组集体讨论通过按无效投标处理。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×45 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 相关资质 | 40分 | - 能满足采购基本需求参数的得20分，带“★”为重要指标，不满足每项扣5分。其它为一般指标，不满足每项扣2分，扣完为止； - 提供营业执照得10分，不提供或不完全不得分； - 提供售后服务人员名单及社保证明的得10分，不提供或不完全不得分。 |  |
| 3 | 管理 | 2分 | 投标产品制造厂家提供以下产品质量认证证书， 每提供一份认证得1分，最多得2分。 1、ISO9001质量管理认证 2、ISO13485医疗器械质量管理体系。 注：提供证书复印件（全件）。未提供材料或材料提供不完全的不得分。 |  |
| 4 | 业绩 | 10分 | 供应商2019年以来投保人完成销售医疗器械项目业绩，每有一个销售业绩得2分，最多得10分。无类似销售业绩不得分。 注：提供销售合同或中标通知书复印件，原件备查。未提供材料或材料提供不完全的作无效材料处理。 |  |
| 5 | 响应文件 规范性 | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 6 | 合计 | / | / |  |

评标人签名：                                                     时间：