医用控温仪技术参数

- 1、水温温度控制范围：4-40℃

- 2、升温/降温双重功能：升温范围：26-40℃与降温范围4-25℃双重功能

- 3、空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟

- 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h

- 4、体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃。体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

- 5、输出控制方式：双路输出，左右分别独立控制，毯帽可同时工作

- 6、高亮度LCD中文及图标显示，实体参数按钮按键，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

- 7、固化程序:	内置至少9个常用固化程序，方便临床操作。

- 8、定时范围:	1-99小时或长期运行。

- 9、具有程序运行记录功能，可导出治疗时间，治疗模式等参数，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷。

- 10、外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理，主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

- 11、整机体积小，高度≥90cm，方便在病床间尤其是ICU移动使用。

- 12、设备铭牌标示使用期限不低于9年。