睡眠呼吸初筛仪

1.适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；

2.监测参数包括:口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等；

3.可持续记录时间不低于10小时；

4.实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形、血氧饱和度数值、心率数值、体位；

5.导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；

6.呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器；

7.睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能；

8.无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式；

9.全中文界面和打印报告，可选配英文等其他语种的用户界面模块；

10.可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定;可用于睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗；

11.分级诊疗平台模块、实现数据远程数据传输功能；

12.数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据；

13.内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。

空气压力治疗仪

1.整体结构采用柜式一体机设计，可同时使用两个六腔气囊；

2.液晶触摸屏加旋转编码器操作；

3.时间设定功能时间范围为：0～60min，步长1min；

4.生物波功能：支持≥4组生物波输出；脉冲频率1Hz～99Hz连续可调节，步长1Hz，脉冲宽度≥500μs；

5.两组生物波输出；

6.输出模式至少包含连续波、正弦波、方波模式；

7.脉冲频率应为：1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs；

8.充气模式：≥八种基础充气模式，可任意组合治疗；

9.治疗仪压力范围：5～25kPa可调；

10.极限压强：≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min；

11.具有过压保护措施；连接管路有防止接错的装置或标识；

12.手动释压器：治疗仪提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

13.连接;连接管路有防止接错的装置或标识；

14.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应：≤70dB；

15.产品使用期限≧8年。

输液泵参数

1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h)；

2.输液精度：≥95%（经校准标定后的精度）；

3.冲洗速率：1000 ml/h；

4.输液量：1ml～9999ml；

5.累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml）；

6.阻塞压力范围三挡可调：（高：120kPa；中：66.7kPa；低：10kPa）；

7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h）；

8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul；

9报警功能：管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置、、快进键可能失灵、所选输液器未校准、KVO完毕报警等；

10.电源：AC110 - 230V，50 - 60HZ；

11.内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上；

12.功率：≥39VA；

13.操作历史纪录容量（黑匣子）：≥1500条；

14.输液历史纪录：≥1200条（约7天纪录，可从泵上查询）；

15.输液器兼容性：≥9个不同品牌可选用；

16.运行环境条件：温度: +5℃～+40℃；相对湿度: 20%～90%；大气压86.0～106.0 kPa；

17.运输和贮存条件：温度-40℃～+55℃；相对湿度: ≤95%；大气压50.0～106.0 kPa；

18.IP等级：IP×4属防溅水设备；

19.横式输液方式，可防止输液夹装夹错误或者松脱时产生重力输液；

20、贮存条件: 温度：-20℃到+45℃ , 相对湿度：10-95%(无冷凝)， 大气压力(50.0-106)Kpa。

注射泵参数

1.具备DPS动态压力监测系统，并实时数字显示管路压力状态；压力报警阈值至少25档可调，调节范围20kpa—160kpa；

2.压力监测系统需能清晰展示管路压力状态，报警阈值调节范围及档数需满足要求；

3.至少具备速度模式、时间模式、剂量模式、药物模式、序列模式等5种注射模式；

4.注射模式需涵盖所列举的5种，以满足不同使用场景；

5.双通道注射时，电池工作时间﹥6小时@5ml/h；

6.速率范围：0.1 - 2000ml/h，递增：0.1ml/h；

7.具备联机功能，可实现通道间联机，适用于药物的不间断推注，维持血药浓度稳定；

8.TFT彩色大屏幕尺寸≥3.5寸，亮度1 - 10档可调，整机重量不超过3.5kg（净重）。

治疗车参数

1..ABS一体式围栏，不锈钢输液架可自由升降；

2.全新台面方形台面设计，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。隐藏式伸缩工作台-台面尺寸：380*350mm（规格尺寸均±5mm）；

3.抽屉配置：两小抽、两中抽、一大抽，内置插条分格片，可自由组合；

4.采用铝合金立柱；

5.其他配件：二个污物桶、一个置物盒、除颤器平台、设计隐藏式氧气瓶支架、可放4L氧气瓶，ABS吹塑心肺复苏板、挂架、电源延长线及插座，脚轮。

无创呼吸机参数

1.适用于大于20kg以上儿童及成人使用； 
2.通气模式：S/T，CPAP，PCV，C - FLEX，AVAPS、可选配PPV； 
3.内置控氧模块，氧浓度精确可调（21 - 100%），氧浓度调节不受流量流速影响； 
4.配备彩色大屏幕触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，屏幕分辨率≥1024*768P，屏幕和主机一体化设计；具备中文操作界面； 
5.同屏监测内容包括：呼末二氧化碳、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸气峰压、病人端漏气量和总漏气量、病人触发百分比、Ti/TTOT）以及三道通气波形（压力 - 时间波形，流速 - 时间波形，容量 - 时间波形），无需切换屏幕即可观察病人所有信息； 
6.采用涡轮系统，提供≥240L/Min的峰流速； 
7.近心端压力监测； 
8.具备自动追踪灵敏度功能技术，吸气、呼气灵敏度自动调节，在大量漏气（漏气量≥60L/min）的情况下，仍能保持人机同步性能，减少病人呼吸做功，提高病人舒适程度；
9.具备开机自检功能和漏气量测试功能； 
10.支持识别不同类型呼吸面罩/患者接口的选择，并能显示预定漏气特征；

11.具备经鼻高流量湿化氧疗功能 ；
12.支持不同呼气端口类型的选择，包括静音阀、侧孔阀、平台漏气阀以及其它呼气端口； 
13.可监测病人端漏气量和总漏气量；
14.具备智能待机功能。无需关闭呼吸机，触摸待机功能键后，断开面罩即可进入待机状态，且患者第一口呼吸即可自动恢复上一模式下的通气； 
15.配置一体化的后备电池，可提供≥6小时后备电源； 
16.具备面罩预设选择和记忆功能； 
17.压力上升时间可调，提高病人在治疗过程中的舒适度； 
18.具备完善的报警功能，同时在屏幕上显示报警内容； 
19.具备呼吸阶段触发指示器，可监测呼吸状态指示（不同颜色区分时控、自主、呼气状态）； 
20. 主要技术参数： IPAP：4 - 40cmH2O ；EPAP: 4 - 25cmH2O ；呼吸频率：4 - 60BPM ；吸气时间：0.4 - 3.0秒 ；
21.监测参数：呼吸阶段触发指示、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸气峰压、病人端漏气量和总漏气量、病人触发百分比、Ti/TTOT吸气时间/呼吸时间；
22.报警参数：病人连接断开、近端压力监测管断开、未供氧气、内部电池供电运行、机器故障、高呼吸频率、低呼吸频率、高潮气量、低潮气量、高压、低压、每分通气量过低报警等。

病人监护仪

- 1.产品为适用于手术室、ICU等病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；

- 2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个；

- 3.LED高清液晶显示屏≥15英寸，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1920×1080像素；

- 4.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作；

- 5.多参数监测模块为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时；

- 6.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；

- 7.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块；

- 8.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

- 9.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注；

- 10.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警；

- 11.可配Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；

- 12.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， 测量范围：200 - 800ms；

- 13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；

- 14.可配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息，帮助医生分析病人24小时心电整体状况；

- 15.心率报警限范围：HR 高限：17bpm～295 bpm、HR 低限：16bpm～290 bpm、极度心动过速：60 bpm～300 bpm 、极度心动过缓：15bpm～120 bpm；

- 16.具有心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV；

- 17.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；

- 18.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性；

- 19.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm；

- 20.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；

- 21.标配血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；

- 22.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7；

- 23.无创血压适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

- 24.NIBP测量范围：成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

- 25.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

- 26.提供辅助静脉穿刺功能；

- 27.配置双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测；有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50——370mmHg；

- 28.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% ；

- 29.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg；

- 30.可提供肺动脉楔压PAWP；

- 31.配置EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险；

- 32.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR，主流监测方式：无需执行校准；

- 33.支持升级ICG模块，进行血流动力学参数监测，可无创监测患者连续心排量；

- 34.配置有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量；

- 35.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数；

- 36.具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；

- 37.配置脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能、起搏分析、CCHD筛查等软件功能；

- 38.数据存储与回顾：可支持≥160小时趋势图/表、≥2000组报警事件、≥2000组血压列表、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾；

- 39.具备演示功能,方便培训及学习；

- 40.具备图形化报警指示功能，方便查看报警信息；

- 41.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

- 42.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示；

- 43.配置监护仪上墙支架。